# ing. Karel Kounovský

prosím urychleně předat.

# Nedostatky ve Windows pro AAA 400

- při výpadku proudu neudrží program zadaná data která  jsou nastavena.n př. teplota reaktoru, nastavené mezní tlaky čerpadel.

- Po havarii a opětném zpuštění vypadne většina dat uvedených v bodě 1.

- Neumím zadat nový program, vysvětlil mi to ing Porazil je to podstatně složitější než u DOS. Proč musím dávat nějakou příponu k programu, která je pro mě bezcenná, proč si ji program nevytvoří sám, když ho ukládám do adresáře program, to je běžné u normálních programů, že jim nemusím zadávat ve Windows žádné přípony, proč tedy tady.

- Je problém při přepisování názvu starého programu na jiný název, toto je zřejmě tentýž problém jako pod bodem 3.

- Proč je v sekvenci tolik textu, když mě zajímá jedno maximálně tři písmena, které při zadávání nevidím a při prohlídce sekevnce je údaj důležitý pro obsluhu až vzadu a musí rozšiřovat pole, kdykoliv se na něj chce podívat. Mě jako obsluhu ostatní údaje absolutně nezajímají a ty co mě zajímají musím hledat.

- totéž co jsem napsal o sekvenci platí i o metodě, zase je tam spousta údajů, které mne nezajímají a svůj údaj mezi nimi musím hledat.

- Totéž co jsem popsal v bodech 5 a 6 platí o funkci setings, zase se velice obtížně orientuji ve zněti dat, která jsou pro mne bezvýznamná

- Když je přístroj ready velice často se stane, že se nepřepíše políčko stop na start a já musím spouštět analyzátor povelem stop, což je zcela nelogické.

- V okně stavové informace pod programem opět jsou údaje které mne nezajímají a údaj o tom který program běží, nemá k dispozici, jen nápis /data/prog , které mi nic neříkají.

- Při přechodu z H programu na program S mě došlo několiktá po sobě k odstavení přístroje, totéž se dělo opačně. Také po zahřívacím kole mě několikrát program skončil a nevím proč, když zahřívací kolo proběhlo normálně a při nasazení analýzy šel program do proplachu

- Při doběhu nefunguje odstavení přístroje do havárie.

12.nelze přesunut vzorky v sekvenci, jdou pouze přeprat data a to je zdlouhavé a nepraktické.